1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1.  Метрошток типа МШИ-2,5, МШИ-3,5, МШИ-4,5, далее МШИ, предназначены для измерения уровня нефти, нефтепродуктов и других химически неактивных жидкостей в транспортных и стационарных емкостях. 

2. Технические характеристики 

	
	
	
	

	Наименование характеристики
	Значение для модификации

	
	МШИ-2,5
	МШИ-3,5
	МШИ-4,5

	Длина измерительной шкалы, мм, не менее
	2300
	3300
	4300

	Длина метроштока, мм
	2500 ± 3
	3500 ± 3
	4500 ± 3

	Пределы допускаемых отклонений длины измерительной шкалы и отдельных её интервалов при температуре (20 ± 5) ºС, мм

- по всей длине шкалы

- от начала до середины шкалы

- для сантиметровых интервалов

- для миллиметровых интервалов
	± 2,0

± 1,0

± 0,5

± 0,2

	Цена деления шкалы, мм
	1

	Пределы допускаемого отклонения от перпендикулярности торцевой поверхности наконечника
	± 1(

	Пределы допускаемого отклонения от перпендикулярности отметок шкалы к оси метроштока
	± 30´

	Пределы допускаемого несовпадения начальной отметки шкалы метроштока с торцевой поверхностью наконечника, мм
	± 0,3

	Длина отметок шкалы, мм:

- миллиметровых

- пятимиллиметровых

- сантиметровых

- дециметровых и метровых
	6 ( 1

8 ( 1

11 ( 1

15 ( 1

	Размеры шрифта цифр и букв отметок шкалы, обозначающие:

- метры

- дециметры

- сантиметры
	Пр-3 высотой 6 мм

Пр-3 высотой 5 мм

Пр-3 высотой 3 мм

	Ширина отметок шкалы, мм, не более
	0,4

	Шероховатость поверхности метроштока для нанесения шкалы
	Rа≤ 1,25 мкм

	Масса, кг, не более
	3
	3,5
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1.  Метрошток конструктивно состоит из полой прессованной профильной штанги, на которой нанесена шкала, ударопрочного наконечника на нижнем конце штанги и кольца для удержания на верхнем конце штанги.
3.2.  В комплект входят:

а) МШИ, шт.


- 1

б) наконечник, шт.

- 1

в) заклепка, шт.

- 2
г) паспорт, экз.

- 1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1.  МШИ  изготавливается прессованной профильной штанги   с нанесенной на нее шкалой.

Нижняя часть МШИ снабжена наконечником, который крепится заклепками.

Для удобства пользования верхняя часть МШИ снабжена ручкой в виде кольца.

Материал МШИ, наконечника и кольца искробезопасен.
     4.2.      Принцип работы (метод измерений) – прямые измерения.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.  Перед началом работы проверить исправность  МШИ. При этом обратить внимание на:

а) целостность МШИ;

б) отсутствие люфта наконечника;

в) надежность крепления ручки (кольца).

Неисправным МШИ пользоваться запрещается.

5.2.  Опускать (поднимать) МШИ следует плавно, без задеваний о края горловины и люков емкостей.

5.3.  При измерениях следует стоять с наветренной стороны.

5.4.  Не допускается производить измерения уровня нефти и светлых нефтепродуктов МШИ:

а) в емкостях с избыточным давлением и паровым пространством свыше
 50 мм вод ст.;

б) во время налива или грозы.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1.  После пользования МШИ необходимо протереть сухой фланелью и содержать в чистоте.

6.2.  МШИ должен храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +10 до +35°С и относительной влажности не более 80% на стеллаже, не допускающем провисания метроштока. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных газов.
6.3.  Транспортировать МШИ допускается любым видом транспорта при наличии упаковки, оберегающей изделие от механических повреждений (царапин, прогибов, ударов и т.д.)
6.4.  Каждый МШИ, находящийся в эксплуатации, должен не реже одного раза в год поверяться аккредитованной организацией
6.5.  Срок службы до списания 3 года.
7. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕТОДЫ ИХ
УСТРАНЕНИЯ
     7.1. 
При длительной эксплуатации наконечник изнашивается. Изношенный
 наконечник подлежит замене.

     7.2. 
МШИ после смены наконечника должен быть проверен.
                    8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие МШИ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуата-ции, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 9 месяцев со дня отгрузки МШИ потре-бителю.

Гарантийный срок хранения МШИ устанавливается 12 месяцев со дня из-готовления МШИ.
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
МШИ – 4,5   №  24 0141
Соответствует ТУ 26.51.52–001–60177294–2021 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска: 31.01.2024 г.
Штамп ОТК

МЕТРОШТОКИ 

 
 
МШИ - 2,5  МШИ -  3,5  МШИ -  4,5

для измерения уровня нефти и нефтепродуктов

в транспортных и стационарных емкостях
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